采购文件

采购内容： 监测设备采购

采购单位：吴中环境监测站

二零一九年十一月

苏州市吴中环境监测站设备采购

招标书及技术评分标准

吴中环境监测站为了满足环境监测需求，拟采购一批监测设备，欢迎国内法人企业和其他组织参加采购招标。

- 招标清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（RMB） | 总价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风向风速仪 |  | 2 |  |  |
| 2 | 空气氟化物采样器 |  | ４ |  |  |
| 3 | 智能皂膜流量计 |  | 1 |  |  |
| 4 | 50ml数字瓶口滴定器 |  | 2 |  |  |
| 5 | 离子色谱淋洗液 | KOH | 1 |  |  |
| 6 | 振动测定仪 |  | 1 |  |  |
| 7 | 声级计 |  | 2 |  |  |
| 8 | 台式浊度仪 |  | 1 |  |  |
| 9 | 水质多参数维修保养 | YSI6600 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 产品参数要求

１. 风向风速仪

| 风速指标： |  |
| --- | --- |
| 风速测量范围： | 0－30m/s |
| 风速传感器启动风速： | 0.8m/s |
| 风速测量精度： 显示分辨率： | ±（0.3+0.03V）m/s （V实际风速）0.1m/s (风速) |
|  | 1级 （风级） |
|  | 0.1m （浪高） |
| 风向指标： |  |
| 风向测量范围： | 0-360º 16个方位 |
| 风向传感器启动风速： | 1.0m/s |
| 风向测量精度： | ±1/2方位 |
| 风向定北： | 自动 |
| 环境指标： |  |
| 工作环境温度： | -10～45º℃ |
| 工作环境湿度： | ≤100%RH（无凝结） |

2.空气氟化物采样器

|  | 范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气采样 | (10～01000)ml/min | 1ml/min | 优于±2.5% |
| 大气采样负载能力 | 600mL/min 可克服20kPa阻力 |  |  |
| 颗粒物采样 | (10～110)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 颗粒物采样负载能力 | 100L/min 可克服20kPa阻力 |  |  |
| 采样时间 | 99h59min | 1min | 优于±0.1% |
| 工作温度 | -30～50℃ |  |  |
| 计前压力 | （-30～0）kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5% |
| 大气压测量范围 | (60～110)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 控温范围 | 环温～35℃ | 1℃ | ±2℃ |
| 工作电源 | AC220V±10%，50Hz |  |  |
| 功耗 | ≤1000W |  |  |
| 噪声 | ≤60dB（A）（带消音器） |  |  |

3、智能皂膜流量计  1台

流量范围：50-6000ml/min

采用红外检测技术检测皂膜，抗干扰能力强

皂膜管组件集光电检测和起膜装置于一体，携带方便、清洗方便、可靠性高

自动测量环境温度、环境大气压

自动换算标况流量

采用轻触式开关键，操作方便

点阵式液晶显示屏，中文菜单化操作

交直流两用，内置可充电高能锂电池

4、数字瓶口滴定器 2台

产品特点
当切换滴定和吸液操作时，无需按钮切换。

设备可在数分钟内快速、简单地拆卸，清洗，更换活塞/活塞腔，或更换电池，维护之后，可于数分钟内重新投入使用。

重量轻，结构紧凑，保证极佳的稳定性。

为了保护光敏感试剂，透明的观察窗可替换为棕色观察窗。（内含）

长时间无操作时将自动关机，并保存当前显示数据，重新开机后可自动恢复显示

50ml数字瓶口滴定器，conformity资格认证，性能认证证书，伸缩式吸液管（170-330mm），回流管，2块电池，3个PP材质的瓶口接头，2个棕色避光观察窗

５.离子色谱淋洗液  1套

氢氧化钾淋洗液 优级纯以上纯度，满足美国Thermo淋洗液发生器的需要。

６、振动测定仪

性能指标; 环境振动测量. 执行标准; ISO 8041:1990. 传感器; AWA14400型环境振动加速度计 灵敏度：40 mV/m·s-2，质量：550g。. 频率范围; 1 Hz～63 Hz±1 dB 1 Hz～80 Hz±2 dB. 测量范围; 48 dB～158 dB（以10-6m/s2为参考）. 频率计权; 并行W.B.z（全身垂向，简称z计权）、W.B.x-y（全身水平，简称x计权）. 级线性范围; 大于90 dB. 采样频率; 750 Hz. A/D位数; 24位. 数据存贮; 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果. 输出接口; RS232,可接微型打印机打印测量结果，也可将数据导入电脑. 工作环境; 工作温度：-10 ℃～ 50℃.

７、声级计

1.大于122dB(A)的超大级线性范围，高低量程，每档测量范围大于112dB(A)。

2.分辨率240×320，亮度可自动调节。

3.数据存贮：标配3MB，最多存储积分测量结果3328组。

4.大容量存贮：最大支持32GB SD卡（选配）。

5.快速设置：选择适用的标准或测量方法，自动设好相关标准要求的分析仪模式和参数，并关闭不需要的分析功能，更方便使用和省电。

6.用户配置不同灵敏度的传声器可得到不同的测量范围。

7.具有电池和外接电源自动切换功能。

8.启动方式：按键、超限、定时、等间隔。

9.自动开/关机：可定时自动开关机。

８、台式浊度仪

1． LED光源，满足ISO7027标准；

2．采用散射-透射光测量原理，自动色度补偿；

3．自动切换量程；

4．支持零点和最多7点校准；

5． 支持平均测量功能，通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动；

6．符合GLP规范，支持数据查阅和删除，数据储存量达2000组；

7． 具有标准USB通讯接口，支持与PC连接；

8．具有断电保护功能

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测量范围（NTU） | （0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～2000）NTU |
| 示值误差 | 不超过±6% |
| 重复性 | 不大于0.5% |
| 稳定性 | 不超过±0.5%FS/30分钟 |
| 电 源 | AC（220±22）V，（50±1）Hz |

９、YSI6600水质多参数维修保养

更换ph电极、电池仓体总成 、光学浊度主板、马达及密封组件

三、质量、技术要求：

1、满足技术参数、配置（功能）要求。

2、所有报价施工的生产、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求及协议供货中标结果；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

3、质量保证：报价设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

四、售后服务

1.上述仪器免费质保期2年，自验收合格之日起计算；

2、供货期：合同签订并生效后30个工作日内送达用户指定地点；

3、售后服务要求：接到采购单位的售后服务申请后，2小时电话响应，24小时内有人到达现场，一般问题48小时内解决，重大问题一周内解决，软件终身免费升级；

五、施工要求

1、必须按照业主单位指定位置及具体要求执行。

2、材料必须按照业主单位指定品牌的性能质量采购。

3、中标方不得转包。

六、报价文件组成：

1．企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

2．报价人的法定代表人授权委托书（原件）和被授权人身份证明。

3. 企业相关资质（如有）：安装、维护的资质材料（复印件）

4. 服务承诺（如环保、安全等）。

5．质量承诺

6．交付使用日期。

7．报价表格式：

| 名称 | 品牌规格型号 | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 被授权人： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

以上报价组成为必须提交，否则视为未实质性响应！

上述文件应加盖公章，并装订成册进行密封，封口处应有供应商的公章。封皮上应注明响应单位名称，联系人，联系地址，联系电话以及本询价通知书编号。

七、项目预算：200000元

八、技术评分标准：

1.技术规格及性能：（52分）

（1）设备性能、配置情况：根据所投仪器产品的性能、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足要求的得45分，若有负偏离的每一项扣2分。

（2）所投主要仪器设备产品成熟度、市场认可度情况，产品成熟、应用广泛、市场认可度高得7分，产品较成熟，市场认可度一般得4分，产品成熟度欠佳得1分。

2.售后服务：（18分）

（1）提供所采购设备原厂或（代理商）售后服务承诺函。2分。

（2）产品免费质保期限，满足招标文件要求不得分，每增加一年 得1分，最高2分。

（3）售后服务承诺及响应时间情况:售后服务承诺内容完善、响应 及时得5分，内容较完善、响应较及时得3 分，内容不太完善，响 应不太及时得1分。

（4）针对本项目的培训与技术指导方案:根据是否具有详细的安装、 使用、维护、保养等相关现场培训、集中培训等计划以及相关价格 合理性，方案完整合理得2分，方案简单，有欠缺得1分。

（5）备品、配件配备、更换情况:为项目提供的备品、配件的情况， 配备完整、更换及时到位得4分，配备较完整、更换较及时得3分， 配备基本完整，更换不太及时得1分。

（6）其他优惠条件及服务承诺，根据提供的切实可行得实质性服务 条款情况评分，包括人员机构、软件升级、运行服务费用、运行手册 提供等内容，最高3分。

3.价格分（30分）

（1）投标总报价大于财政预算价格的为无效投标报价，投标文件为无效标书。

（2）分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，且该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

（3）价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。本项目价格权值为30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%；（计算到小数点后二位）

九、报价说明：

1．报价中包含运杂、装卸、保险、检测、检验、辅材费以及国家规定的各项费用等一切费用。

2．报价人应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。但如果采购内容中要求分段报价的，则报价人可选择其中一段或全部进行报价，但各段应分别计算填写单价和总价。

3．付款方式：合同签订生效后，待项目经验收合格后，由需方向供方一次性全额支付合同总价金额。

５．请贵单位于2019年 12月 4日 14点前按《报价文件组成》要求编制报价文件 贰份。

６、开标时间为2019年  12月 4 日  14  时行政中心1501室

７.投标单位所提供的资料应为真实，若有虚假，由其自行承担一切后果。

８．成交供应商必须于三个工作日内与采购方签订合同，采供双方代表在合同上签字盖章后即生效。

９.采购单位：吴中区环境监测站

联系人：张弘     　　　联系电话：13962191967

1０.涉及询价通知的补充说明和修改，以吴中区环境监测站书面的更正或补充以通知为准。

吴中区环境监测站

2019年  11 月26  日